Техническое задание

на поставку облучателя ОФН 02 предназначенного для профилактики и лечения непрямой гипербилирубинемии как у доношенных, так и недоношенных новорожденных

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Название | Облучатель предназначен для профилактики и лечения непрямой гипербилирубинемии как у доношенных, так и недоношенных новорожденных |
|  | Модель | ОФН 02 |
|  | Производитель , страна происхождения | Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» |
| 2 | Технические характеристики |  |
|  | Облучатель фототерапевтический состоит из модуля с встроенными светодиодами и стойки | Наличие |
| 2.1 | Модуль с встроенными светодиодами имеет полуовальную, обтекаемую форму | Наличие |
|  | Декоративная накладка с нижней стороны модуля соответствующая цвету, излучаемого диодами света | Наличие |
|  | Углы поворота, модуля со встроенными светодиодами, вокруг горизонтальной оси, не менее град | ±90 |
|  | Возможность использования модуля с встроенными светодиодами как со стойкой, так и самостоятельно(кладется на инкубатор) | Наличие |
|  | Кронштейн для крепления на стойке | Наличие |
|  | Полезная площадь облучения, не менеее, мм | 300х220 |
|  | Модуль выполнен из ABS пластика, устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами | Наличие |
|  | Переключатель мощности излучения | Наличие |
|  | Режим работы фототерапевтического облучателя, не менее | 2 |
|  | Время установления рабочего режима, сек, не более | 10 |
|  | Работоспособность источника излучения (без потери мощности ), час, не менее | 72 000 |
|  | Время непрерывной работы не менее, час | 72 |
|  | Сверх яркие светодиоды узкого диапазона (на фототерапевтическом модуле) не менее ,шт. | 24 |
|  | Излучение светодиодов в диапазоне не уже 450-500 нм | Наличие |
|  | Максимальная спектральная плотность мощности излучения, в диапазоне, не шире, мкВт/см2•нм | 39-42 |
|  | Средняя спектральная плотность мощности излучения, в диапазоне, не шире, мкВт/см2•нм | 18-22 |
| 2.2 | Разборная стойка для облучателя | Наличие |
|  | Вертикальная часть стойки состоит из двух частей, соединенных между собой шарнирным соединением. | Наличие |
|  | Угол изгиба, изменяемый и фиксируемый, между частями стойки, не менее, град. | 90 |
|  | Основание стойки имеет не менее, ножек, | 4 |
|  | Антистатические колеса на стойке, не менее, шт. | 4 |
|  | Все колеса имеют тормозящее устройство. | Наличие |
| 2.3 | Габаритные размеры осветителя со стойкой, не более, мм | 329х442х60 |
|  | Габаритные размеры осветителя без стойки, не более, мм | 308х308х68 |
|  | Габаритные размеры стойки ширина х глубина х( высота) не более, мм | 575х698х(1173-1523) |
|  | Масса облучателя без стойки, кг, не более | 1,2 |
|  | Масса облучателя со стойкой/осветителя, кг, не более | 10,5/1,8 |
|  | Электромагнитная совместимость не хуже (МЭК 60601-1-2-2001,МЭК 60601-1-2-50-2000) | Соответствие |
|  | Класс защиты, не хуже | 1 |
| 2.4 | Электрическая сеть переменного тока: | Соответствие |
|  | Напряжение, В | 220/230 |
|  | Частота, ГЦ | 50±0,5 |
|  | Потребляемая мощность, не более В-А | 30 |
| 3 | Дополнительные требования |  |
|  | Комплект поставки: | Наличие |
|  | Осветитель | Наличие |
|  | Стойка | Наличие |
|  | Кабель сетевой Hyperline | Наличие |
|  | Комплект ЗИП | Наличие |
|  | Гарантия на всю систему, не менее одного года | Наличие |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке. | Наличие |
|  | Все оборудование новое, год выпуска не ранее 2014г. | Наличие |
|  | Доставка, обучение персонала. | Наличие |